季华实验室三轴水导激光加工中心采购项目采购需求

1、项目基本概况：

本次招标为季华实验室所需设备。投标人应根据采购人所提出的设备技术规格、产品及质量要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。

2、项目一览表

| 序号 | 采购标的 | 数量（单位） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三轴水导激光加工中心 | 1(台) | 否 |

3、技术参数

| 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- |
| 1 | （一）功能 - 水导激光应用水束与激光先进的耦合技术，配合精密的运动轴，实现水导激光加工硬脆材料获得超高质量的切割表面和高效的切割速度。 - 具有集成高功率激光水束核心耦合功能。 - 具有低热损伤高品质精加工功能。 - 具有超大深径比/深宽比深腔加工功能。 - 具有超硬材料、各类难加工材料等多品类材料兼容精密加工功能。以切割SiC为例：切口锥度≤0.1°；切割深宽比≥50:1；微孔深径比≥30:1；热影响区≤5um；崩边≤5um；粗糙度Ra≤0.8um。 |
| 2 | - （二）性能指标 1.整体要求 切割SiC材料：切口锥度≤0.1°，切割深宽比≥50:1，微孔深径比≥30:1，热影响区≤5um，崩边≤5um，粗糙度Ra≤0.8um。 2.切割主机 - 主体材质为大理石，结构稳定、刚性好、可靠性强； - 工作台尺寸≥500×500mm。 3.光路系统 - ★激光器：波长532nm，功率100W； - ★光学耦合聚焦系统：激光聚焦焦点光斑≤50μm； - ▲具备电动调节，光斑对准喷嘴功能； - 光纤纤芯≤150μm； - 定位相机，及具有视觉定位校准模块。 4.运动系统 - XY 轴采用直线电机直驱；Z 轴采用滚珠丝杠 + 伺服电机驱动；全轴配置光栅尺做全闭环位置反馈； - ▲X/Y 轴运动系统行程≥400×400mm； - ▲Z 轴运动系统行程≥100mm； - ★X/Y/Z轴定位精度：≤±0.005mm； - ★X/Y/Z轴重复定位精度：≤±0.005mm。 5.高压水控制系统 - ▲水导激光头：蓝宝石喷嘴，喷嘴直径50～100μm； - 高压水泵：水压范围50～350bar；水压稳定性±5bar； - 具有纯水模块：纯水电阻值≥10㏁。 - 6.配套软件 水导切割控制软件：可实现直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补等简单的轨迹控制需求；采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。 7.其他配件 随机配件（电气控制柜、工控电脑、保护罩等）；随机技术资料（设备使用说明书、软件使用手册等）。 |
| 3 | - （三）配置清单（包括但不限于） 序号; 中文名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 水导切割控制软件; 1; 套. 激光器; 1; 套. 水导激光头; 1; 套. 高压水泵; 1; 套. 激光器专用冷水机; 1; 套. 光学耦合聚焦系统; 1; 套. 纯水模块; 1; 套. 光纤; 1; 套. 直线电机; 2; 套. 滚珠丝杠+伺服电机; 1; 套. 光栅尺; 3; 套. 工控电脑; 1; 套. 随机配件; 1; 套. 随机技术资料; 1; 套. |
| 4 | （四）其他 1.具体技术(参数)要求中的实质性条款（打“★”号条款）须在投标时提供证明材料（投标时须提供以下任一材料证明所投产品能满足以下技术参数要求，并加盖投标人公章，否则视为无效投标：①提供第三方检测机构出具的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或制造厂商公开发布的产品功能印刷资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片）。 2.投标人应对所盖章提供资料的真实性、准确性负责。技术支持资料须清晰可辨，表达意思必须统一。投标人自行承担资料模糊不清、无法辨认的不利后果。 3.采购标的内容“三轴水导激光加工中心”为本项目的主要标的，其他均为采购标的配件。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

4、主要商务要求

主要商务要求

| 标的提供的时间 | ★自合同签订生效之日起45天内到货。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点（广东省佛山市季华实验室）。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,预付款：签订合同后，采购人向中标人支付合同总价的30%； 2期：支付比例70%,验收款：货物安装调试结束，技术验收合格并交付使用后，自采购人技术验收合格之日起60日内，中标人凭采购人签订的技术验收单和合同金额5%的货物验收保函，采购人向中标人支付合同总价的70%。货物验收保函有效期至技术验收合格之日起满一年。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：采购人应在到货后15日内完成开箱验收；中标人应于采购人完成开箱验收之日起30日内完成安装调试；在货物安装调试完毕并连续稳定运行72小时无故障后，中标人可凭借全套验收资料向采购人发起验收申请，采购人在收到中标人的验收申请后30日内完成货物技术验收。货物验收程序分为开箱验收、安装调试、技术验收： 1.开箱验收：货物送达采购人指定位置后，于货物安装调试前进行开箱验收，验收通过签订《开箱验收单》。 （1）以技术协议第一条“配置清单”“随机文件”为依据，采购人中标人双方代表共同开箱清点货物、配件、资料等，经查验，实收货物完好并与上述清单所列示内容一致，采购人在“开箱验收单”上签字。如出现不符，中标人负责解决相关事宜，赔偿因此给采购人造成的损失。 （2）随机文件包括但不限于：关键主机设备的用户手册、保修手册，单证资料、出厂合格检验证书、货物产地证明书及原厂货物质量证明书和出厂验收报告等，及配备件、随机工具、使用操作及安全须知等资料，上述资料在采购人中标人双方开箱检验后完成交接。 （3）中标人必须承诺：凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具加盖中标人公章的CCC认证证书复印件，并在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。 2.安装调试： （1）中标人负责货物在使用现场的安装调试工作。开箱验收合格后，中标人工程师应立即进行安装调试工作。中标人须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 （2）中标人承担开箱后至技术验收完成期间货物的存储责任。安装调试期间设备毁损、灭失的风险由中标人承担，直至采购人签署技术验收单为止。 3.技术验收：安装调试完成后，双方对货物进行技术验收。因采购人原因导致验收推迟的，验收时限相应顺延。 （1）检测依据及标准 本协议第二条款“主要技术指标”、国家标准、出厂国标准等。 （2）检测内容：检测内容应完全包含投标文件所列的主要技术指标，可根据实际情况进行补充检验项目，但不能减少。 依据验收标准，编制验收大纲，对“检验内容”所列示的性能指标，按照上述约定的“检验方法”，双方对货物各项功能、指标进行符合性测试，形成验收报告，结果合格达到技术指标规定后，双方签署“技术验收单”并加盖公章，作为货物完成技术验收的依据，货物进入质保期。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | - 1.付款要求补充：（1）对于满足合同支付条件的，采购人原则上在收到发票后10个工作日内按照采购合同约定完成资金支付。（2）付款期间如因特殊情况需调整，由采购人中标人双方协商处理。（3） - 2.其他：如中标人未能按时履行交货义务，采购人有权单方面终止合同，中标人需退还采购人已支付的全部款项，并赔偿采购人由此造成遭受的全部损失。如采购人选择继续履行合同的，中标人应积极支付逾期违约金，赔偿因逾期造成的实际损失，并全面履行合同项下义务。 |

5、其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标报价 | - 1.本项目最高限价为人民币1,200,000.00元，本项目投标报价不得高于本项目最高限价，否则视为无效报价，作无效投标处理。 - 2.本项目投标报价为广东省佛山市目的地验收交付价。从中华人民共和国关境内提供的货物，包括关境内制造的货物：①各项税费，包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税、增值税和其他税费，必要时提供完税证明。②交货到使用现场（采购人指定到货地点）产生的全部费用，包括货物运至最终目的地的运输费、保险费及与货物交运相关的其他费用。③安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质量保证期服务、技术服务、售后服务及招标文件要求提供的其他服务等，包括但不限于安装调试过程中损耗、额外材料、设计费等。④设备正常运行所需的专用工具和质量保证期内的备品备件费用。 |
| ★ | 2 | 货物质量要求 | 1.中标人交付的货物之质量、技术、环保、安全、卫生等标准必须符合中华人民共和国国家标准，如约定的标准高于国家标准的，则按约定的标准执行。在既无约定的标准，亦无国家标准时，则按行业标准执行；无行业标准的，按商业惯例。 2.上款所说“约定的标准”是指： (1)《招标文件》中的“采购需求”所设定的质量标准和中标人在《投标文件》中对此做出的陈述或“响应”。凡中标人单方面在《投标文件》中做出的优于《招标文件》所设定的质量标准、技术指标或参数、性能、环保或节能标准，附件、技术或信息服务与支持、售后服务以及其他任何优厚条件之陈述或意思表示，一旦与《招标文件》设定的标准不一致，以招标文件要求为基准，当投标文件响应优于招标文件时，按投标文件承诺执行。 (2)在招投标过程中属于中标人送交了经采购人确认的货物样板的（双方共同签署《货物样板确认书》并封存成品样板），此样板即为最低验收标准，实际交付的货物均应有产品质量检验合格标志。 3.中标人提供的货物必须是原制造商制造的全新产品，整机无污染，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷隐患、配件齐全，完全符合国家的有关质量标准，符合招投标文件的要求，并附有产品质量检验合格证书。 4.货物为原厂商未启封全新包装产品，具备出厂合格证，序列号、包装箱号和出厂批号，并可追索查阅。中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等单独包装交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.若中标人提供的随机文件不完整或不符合要求，采购人有权要求中标人在规定时间内补齐或重新提供符合要求的文件。若因此导致设备无法正常使用或验收延迟，中标人应承担相应责任，并赔偿采购人因此遭受的全部损失。 |
| ★ | 3 | 包装运输及货物搬运 | 1.设备的包装必须是制造商原厂包装，包装箱应坚固、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装，保证产品运抵使用现场后设备结构、功能完好无损。 2.由中标人负责组织落实设备搬运工作，包括但不限于拆装、封装、人力上下楼搬运、叉车、起重机等专用机械运输等。 3.搬运期间的工具、材料和人员等费用全部由中标人负责，与采购人无关。 4.如搬运过程中出现伤亡、雇佣、工资、财产损毁等费用及责任纠纷由中标人承担，与采购人无关。特殊情况下采购人代为支付的，可以向中标人追偿。 5.按采购人要求到达采购人指定位置后，于设备安装调试前进行开箱验收。 |
| ★ | 6 | 设备接收 | 1.货物运抵安装现场后，以中标人提供的装箱单为依据，在外包装完好的前提下，清点核对包装数量、尺寸和重量等明细信息，如实收货物与装箱单完全相符，采购人签收设备接收单。 2.货物接收单仅作为货物到场的凭证，不视为采购人对货物质量、数量、技术指标等的最终认可。如出现差异，采购人出具货物短缺或破损报告，中标人负责解决相关索赔事宜，赔偿包括但不限于货物更换、补足费用等所有损失。 3.采购人完成货物接收后，保持原出厂包装存放现场，货物安装前，采购人中标人双方共同在货物现场开箱检验供货明细。 |
| ★ | 7 | 货物安装 | 1.中标人应在投标方案中提供货物安装条件要求，明确符合设备要求的安装场地条件，包括但不限于：场地面积、基础承重、电源、水源、特殊气体、特殊环境要求（防震/电磁屏蔽/洁净度等级/温湿度等）等。 2.采购人与中标人在双方签署的技术协议第三条“实验室货物安装条件要求”中明确双方的责任和义务。 （1）采购人责任：采购人在设备安装前提供符合设备要求的安装场地，包括但不限于场地承重、水源/电源/气源接驳点，以及温湿度等条件； （2）中标人责任：中标人负责设备与水电接驳点的最终连接（包括电缆、水管等辅材安装），完成设备安装调试及操作培训，并提供安装调试全程技术支持，确保符合安全规范。安装期间的安全责任由中标人承担，涉及高空/带电等特种作业的须持有效操作证上岗。安装前中标人提交《安装条件确认书》，《安装条件确认书》中应明确：a.基础承载、水电气接驳点位置及技术参数（电压、水压等）；b.特殊环境要求（防震/电磁屏蔽/洁净度等级）；c.需采购人配合的改造事项及时间节点。 3.安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人，双方确认《安装条件确认书》中所列条件具备后实施安装。 |
| ★ | 8 | 技术培训 | 中标人需提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备原理、操作、数据处理和维护保养的培训等，使用户达到独立操作水平，培训所需全部费用已包含在投标价中。 |
| ★ | 9 | 质量保质期 | 从中华人民共和国关境内提供的货物，包括关境内制造的货物：以货物到达采购人指定地点（广东省佛山市季华实验室）作为交货之日，以开箱验收单上到货日期为准；以《技术验收单》最后签字之日作为货物验收合格之日，开始计算质保期。 1.质量保证期：设备验收合格后≥1年。质量保证期内，如出现质量问题，中标人承担因此所造成的所有费用。质量保证期满后，中标人承诺以最优价格提供终身有偿维修服务。在保修期内设备如果出现问题，中标人应在接到用户要求24小时内给予响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。 2.质量保证期自双方在货物的技术验收单上签字且加盖公章之日起计算。质量保证期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。质保期后中标人应对设备提供终身优惠的技术服务和备件供应。 3.质量保证期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质量保证期重新计算。 4.在质量保证期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。 5.质量保证期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 6.质量保证期间，同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。 7.保修期内或保修期外在不涉及仪器硬件升级的条件下，中标人提供软件升级服务，所需费用包含在报价中，质保期后设备维修对配件更换只收取成本费用，服务费按最优价格收取。质保期内出现技术标准更新的，中标人应免费提供新版技术资料并负责相应升级改造。 |
| ★ | 10 | 不可抗力 | 1.“不可抗力”系指在缔结合同时无法预见、在执行合同中无法避免、无法控制、不能克服的客观情况，这些事件包括但不限于：洪水、火灾、地震、罢工、战争、流行病、防疫限制和禁运等。 2.遭受不可抗力事件的一方应在事件发生后 48 小时内将事件情况用可能的最快捷的方式通知对方本合同有关事项不能履行以避免对方损失的扩大，在该不可抗力事件发生之日起的 15日内给对方寄送一份由国家机关出具的不可抗力的事件证明书，并以书面报告说明该事件的细节和不能履行或部分不能履行或延迟履行本合同的事因后，由合同三方协商确定是否延期履行、部分履行或解除合同，遭受不可抗力的一方根据情况可部分或全部免于承担违约或赔偿责任。 |
| ★ | 11 | 违约责任与赔偿损失 | 1.本项目货物视为整体，货物的任何部分迟延交付，违约金均应以合同总价作基数计算，即使其对本项目货物的安装、验收、使用等不构成任何影响。 2.如果中标人未能按合同约定按时交付货物/服务/配套资料或未能按合同约定按时安装调试的，除本招标文件规定的不可抗力原因外，中标人同意向采购人支付延迟交货违约金，采购人同意延期收货，同时并不免除中标人的交货义务。违约金比例为每7日千分之五，不足7天以7天计，但不超过迟交货物总值的百分之五。采购人有权直接从应付给中标人的合同款项中扣除该违约金。若逾期交货超过4周，采购人有权选择单方解除合同，相关违约损失由中标人承担。如信用证付款方式，则中标人同意违约金由议付行在议付验收款中扣除。如果由于采购人原因导致延迟交货违约的发生，则中标人免责。 3.如采购人无正当理由拒收货物，应向中标人支付拒收货物金额百分之三的违约金。 4.采购人应按合同约定支付货款，不得拒付、拖欠，否则因延期付款产生的后果由采购人承担。如采购人无正当理由自验收合格之日起超60日逾期付款的，每逾期一天应计付应付而未付价款的万分之三的违约金，最高不超过相应价款的百分之五。 5.有下列情形之一，采购人有权解除合同，中标人需在合同解除之日起10个工作日内，退还采购人所支付全部合同款项，并按合同总价的百分之五向采购人支付违约金： （1）中标人逾期交付关键货物超过4周或其他货物/服务/配套资料超过10周； （2）中标人在本合同项下提供的货物/服务/配套资料有权利瑕疵，货物被依法查处、查封、罚没的，或因权利瑕疵导致采购人无法实现合同目的、遭受第三方追责的； （3）提供的货物/服务/配套资料不符合本合同规定的。 6.采购人发出中标通知书后20日内，中标人拒绝签订正式书面合同的，采购人有权按中标金额总价的百分之五向中标人要求支付违约金。 7.合同款项的支付完毕并不意味着合同权利义务履行的结束，中标人仍需按合同要求做好质量保证及售后服务工作，如中标人违反合同相关规定，需缴纳违约金，违约金金额为合同总额的百分之五，中标人需在违约行为发生之日起三日内向采购人支付违约金。 8.除不可抗力原因外，任何一方如造成合同无法继续履行时，应尽早通知其他两方，并商议签署合同终止协议，责任方需赔偿对方由此造成的全部经济损失。 9.采购人中标人双方承诺本合同内容及采购人科研数据、技术参数等商业秘密不得向第三方透露，双方均负有为对方保密的义务。双方签订的技术协议与合同具有同等法律效力。如违反保密义务的，违约方须向守约方支付违约赔偿金，金额以实际损失为基础，不超过合同总额双倍。若违约金明显高于实际损失，守约方有权请求适当减少。 10.合同任何一方如严重违反合同条款，则其他方有权终止合同。 11.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。中标人如因违约导致采购人遭受损失的，采购人有权从应付款项中直接扣除相关赔偿金额。采购人有权依据政府采购相关规定对中标人不良行为进行记录并向有关部门报告。 12.设备涉及数据采集功能的，中标人应提供数据本地化存储方案，不得预设任何境外数据传输通道。 |
| ★ | 12 | 知识产权 | 1.中标人应保证向采购人销售的本项目的货物或其任何部分不侵犯任何第三方知识产权，并保证采购人购买和正常使用货物过程中免受第三方就知识产权侵权提出的任何纠纷、制裁、索赔或起诉。 2.采购人不对供方提供的货物是否侵犯他人权利负责，如因供方提供的货物因任何知识产权问题给采购人造成损失的，无论是执行合同期间或合同到期后的任何时间，中标人均应负责解决纠纷，并按采购人损失金额的1.5倍进行赔偿。 3.对于货物的知识产权非中标人所有的，中标人应于签约前向采购人提供货物的正规销售授权文件。授权文件应真实、合法、有效，且授权范围覆盖本合同项下全部货物及服务。 |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |